SOLUŢII  INTEGRATE

CÂNTARE ELECTRONICE

SELIROM  EVL +

modelele  M, T, F

.                                                                                                                       .

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

2010

cod :  EVL–004-025-000

| EVL+ xx LТ3 | EVL+ xx BT3 |
| --- | --- |
| EVL+ xx LM6 | EVL+ xx BМ6 |
| EVL+ xx LF8 | EVL+ xx BF8 |

CERTIFICAT DE GARANŢIE

Produs: APARAT ELECTRONIC DE CÂNTĂRIT

CU FUNCŢIONARE NEAUTOMATĂ

EVL + ………………………

Seria :                      Data vânzării:

| ............................... | ………………… |
| --- | --- |

Termenul de garanţie este de 24 luni de la  data vânzării.

Drepturile de garanţie se acordă CUMPĂRĂTORULUI:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Pentru a putea beneficia de drepturile de garanţie Produsul trebuie folosit conform Instrucţiunilor de utilizare primite.

Acumulatorul, adaptorul de alimentare, cablurile exterioare carcasei, folia tastaturii şi tava de plastic au garanţie 6 luni de la data vânzării.

Nu fac obiectul garanţiei necunoaşterea utilizării Produsului sau penele false,  defecţiunile cauzate de cauze externe Produsului, cum ar fi: şocuri ale tensiunii electrice, socuri mecanice, inundaţii, incendii, catastrofe, cutremure ori alte fenomene ale naturii.

În nici o circumstanţă Selirom nu este răspunzător pentru nici un fel de daune, costuri, cheltuieli incidentale, directe sau indirecte ori pentru eventuale informaţii eronate sau pentru pierderi de informaţii .

Drepturile de garanţie se pierd dacă:

- Sigiliul, eticheta de produs şi alte marcaje nu mai sunt intacte, au fost deteriorate, rupte sau prezintă urme de violare.

- Produsul sau accesoriile sale  au urme cauzate de izbituri, căderi, alte şocuri mecanice, are afişajul  spart şi alte asemenea.

- Ieşirea din funcţiune se datorează exploatării incorecte  sau improprii a  Produsului, în condiţii contrare normelor din Instrucţiunile de utilizare, a fost expus la lichide, lichide corozive sau chimice.

- Carcasa Produsului a fost deschisă sau Produsul a suferit intervenţia unui service neautorizat  de Selirom.

- Nefuncţionarea se datorează descărcării acumulatorului .

- Se utilizează alt adaptor de alimentare decât cel original, cu care a fost dotat cântarul

În cazul defectării Produsului în perioada de garanţie vă rugăm să vă adresaţi firmei

de la care ati cumparat produsul, pezentand Certificatul de garantie sau factura.

Pentru sesizari va puteti adresa direct la sc SELIROM srl – dpt. tehnic.

Drepturile Cumpărătorului sunt cele prevăzute în Legea 476/06 privind Protecţia Consumatorilor.

Vânzător:

sc SELIROM® srl

##### 1. Scurtă descriere

Familia de cântare electronice Selirom EVL+  modelele M, T, F   sunt  aparate de măsură precise pentru măsurarea masei şi sunt destinate utilizării în spaţii comerciale.

Toate modelele din familia de cântareEVL+ sunt construite pentru a lucra la o temperatură  a mediului de la minus 10 °C la plus 40 °C şi cu o autonomie de lucru faţă de reţeaua de curent electric de 100 ore.

Cântarele Selirom oferă posibilitatea unei măsurări exacte, a unei citiri  uşoare a rezultatului măsurării masei, a calculării automate a valorii, a revenirii automate la zero şi a introducerii şi memorării Tarei.  Cântarele Selirom pot avea unul sau două interval de cântărire.

Cântarele Selirom EVL+ modelele M, T, F au în dotare două interfeţe seriale RS232  pentru comunicaţia cu: PC, casă electronică de marcat, imprimantă pt. etichete etc.

##### 2.  Funcţii principale

- Definirea masei diverselor produse

- Introducerea preţului unitar/ 1 kg

- Memorarea preţului, a tarei şi a 2000 articole (PLU) : preţul unitar, tara, denumire articol, termen de valabilitate ş.a.)

- Afişarea datelor, privind masa măsurată, preţul unitar şi valoarea, pe două display-uri: unul pentru operator şi unul pt. client.

- Tara se poate utiliza de la greutatea min la cea Max

- Tara cumulativă

- Nota de plată client

- Anularea unei tranzacţii din Nota de plată client

- Vânzarea unui articol care are preţ la bucată (nu se cântăreşte)

- Cumularea valorilor Notelor de plata client

- Jurnal zilnic de vânzări

- Funcţia numărare

- Regim etichetare şi preetichetare

- Transmiterea informaţiei la o casă electronică de marcat, PC, imprimantă

- Autostestare continuă

- Semnalizare vizuală şi sonoră

##### 3.   Date tehnice

3.1. Date generale ale familiei de cântare EVL+

- Gabarit:  la modelele M,  T :  380 х 300 х 129 mm

la modelul F : 260 x 290 x 95 mm

- Masa proprie:  5 kg

- Display  :

-  lа modelele  LM,  LT,  LF :

  - pentru operator – LCD - 6 cifre, 3 rânduri ;- 1 buc, încorporat.

  - pentru client – LCD - 6 cifre, 3 rânduri;- 1 buc., pe tijă verticală

-  la modelele  BT, BM, BF :

  - pentru operator : LCD - 6 cifre, 3 rânduri  – 1 buc., încorporat

  - pentru client– LCD -  6 cifre, 1 rând – 3 buc., încorporate

- Clasa de exactitate: medie             conform SN EN 45501:2001

- Erori admisibile conform SN EN 45501:2001

- Numărul de diviziuni: n =  3000

- Condiţii nominale de lucru :

- alimentare : -  acumulator integrat 6 V / 5 Ah

-  adaptor de alimentare  ~ 220 V / ~ 14 V

-  de la priza auto de brichetă

-  de la un acumulator auto 12 V

- consum maxim : < 4 VA

- temperatura de lucru: minus 10 °C la  plus 40 °C

- umiditatea relativă a aerului : de la 20 % la 80 %

- presiunea atmosferică: de la 84 kPa  la 107 kPa

- securitate electrică în utilizare – сonformă

- Platforma metalică de preluare a greutăţii:

-    dimensiuni, la modelele   M,  T   :  330 х 250 mm

la modelele   F :  260 x 225 mm

  - Date tehnice ale diferitelor modele de cântare  EVL +

| modelul | greutate maximă | greutate minimă | efectul maxim al tarei | Mărimea diviziunii e=d= |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EVL+ 3 | 3 kg | 20 g | minus 3 kg | 1 g |
| EVL+ 3/6 | 3/6 kg | 20 g | minus 6 kg | 1/2 g |
| EVL+ 6 | 6 kg | 40 g | minus 6 kg | 2 g |
| EVL+ 6/15 | 6/15 kg | 40 g | minus 15 kg | 2/ 5 g |
| EVL+ 15 | 15 kg | 100 g | minus 15 kg | 5 g |
| EVL+ 15/30 | 15/35 kg | 100 g | minus 30 kg | 5/ 10 g |
| EVL+ 30 | 35 kg | 200 g | minus30 kg | 10 g |

##### Notă: Lа variantele POST -  greutatea minimă min=5e

Amplasarea afişoarelor si numarul de taste

| modelul | afişor extern pe braţ vertical | Numărul total de taste |
| --- | --- | --- |
| EVL+ xx LT1 | dа | 34 |
| EVL+ xx BT1 | nu | 34 |
| EVL+ xx LM6 | dа | 33 |
| EVL+ xx BM6 | nu | 33 |
| EVL+ xx LF8 | da | 21 |
| EVL+ xx BF8 | da | 21 |

##### 4.   Vedere exterioară

Vedere generală exterioară

fig.1

Legenda :

- Postament – în partea inferioară sunt patru picioare reglabile (5),

- întrega mecanică de preluare a greutăţii, formată din două

părţi de aluminiu, superioară şi inferioară, celula de greutate şi nivela cu bulă de

aer (4)

- blocul electronic şi acumulatorul pentru alimentare.

- Platforma de preluare a greutăţii – pe aceasta se aşează produsele a căror masă urmaeză  a fi măsurată. Ea este confecţionată din inox.

- Capacul superior acoperă blocul electronic şi construcţia de preluare a greutăţii. Pe capac sunt montate: tastatura, afişajul operator (8), afişajul client ( 7 ) precum şi eticheta de produs (semnul Certificatului CE de tip, principalele caracteristici metrolgice, seria etc.) şi însemnele metrologice (verificare iniţială şi periodică) .

- Nivela cu bulă de aer – pentru definirea poziţiei orizontale a cântarului – se obţine prin înşurubarea/deşurubarea picioarelpor cântarului (5), până când bula de aer se înscrie în cercul de pe nivelă.

- Picioarele – sunt dotate cu şurubub, pentru reglarea orizontalităţii cântarului

- Tastatura – pentru introducerea preţului unitar şi pentru selecţia PLU

- Afişorul client – dă informaţia de masă, preţ unitar şi valoare.

- Afişor operator – dă informaţia de masă, preţ unitar şi valoare.

- Interfeţe RS232  - 2 buc. - pentru comunicaţia cântarului cu o casă de marcat electronică, un PC , o imprimantă de etichete etc.

5.  Маrcaje şi sigilare

Cântarele model EVL+ LM, LM, LT, BT, LF, BF au Certificatul de Conformitate Examinare CE de Tip nr.T 051/2008 rev.1, pentru introducerea legală pe piaţă. Cântarele EVL+  sunt conforme cu cerinţele din reglementările europene şi româneşti. Pe capacul lor superior este aplicată eticheta de produs, care conţine date şi marcaje: seria cântarului, principalele caracteristici metrologice ale cântarului, marcajul CE, anul certificării etc.

Cântarul este sigilat cu plombă de plumb, pentru preîntâmpinarea deschiderii sale neautorizate.

6.  Instrucţiune de instalare

  - Deschideţi cutia de carton şi scoateţi conţinutul, care trebuie să fie

următoarul:

- Cântar

- Platforma metalică

- Adaptor de alimentare AC

- Instrucţiune de exploatare

- Certificat de garanţie

- Declaraţie de conformitate

Faceţi o inspecţie vizuală a cântarului pentru a descoperi eventualele nereguli mecanice rezultate în urma transportului.

- Montaţi platforma metalică cu picioruşele în jos - care trebuie să intre în

orificiile corespunzătoare din partea de sus a cântarului. Apoi se apasă uşor platforma, astfel încât să se aşeze în poziţie stabilă.

- Aşezaţi cântarul pe o suprafaţă orizontală, stabilă, fără vibraţii. Verificaţi

orizontalitatea cântarului privind nivela cu bulă de aer de pe capacul superior. Dacă bula de aer nu se înscrie în cerc, se reglează orizontalitatea cântarului cu ajutorul celor patru picioare cu şurub ale cântarului.

- Introduceţi adaptorul de alimentare AC în priza reţelei electrice. În nici o

situaţie nu trebuie folosit alt adaptor AC de alimentare decât cel original.

Pentru utilizarea normală a cântarului sunt necesare următoarele :

-  tensiunea curentului electric de alimentare :  220 V ±10%

-  frecvenţa curentului electric:  50 Hz ± 1 Hz

-  temperatura mediului: de la minus 10 °C la plus 40 °C

-  umiditatea relativă:  de la 20 % la 80 %, fără condens

- Apăsaţi tasta ON/OFF pentru pornirea cântarului. Automat se startează

programul de autotestare a cântarului (se afişează pe toate cifrele, de la  0 la 9), după care cântarul intă automat în modul cântărire. Aşteptaţi 10 minute, după care puteţi începe lucrul cu cântarul.

Oprirea cântarului se face prin apăsarea lungă a tastei ON/OFF şi

scoaterea adaptorului de alimentare din priză.

- Nu aşezaţi cântarul în următoarele locuri unde :

- au loc schimbări bruşte de remperatură

- se află sub incidenţa directă a razelor de soare

- există mult praf sau umiditate ridicată

- sunt vibraţii sau curenţi puternici de aer

- sunt câmpuri magnetice puternice sau lângă aparate generatoare de câmp electromagnetic.

- Nu lăsaţi greutăţi pe platforma cântarului

- Feriţi curgerea pe cântar a lichidelor, a saramurilor, a altor lichide corozive,

care pot defecta cântarul.

- Evitaţi şocurile mecanice sau manevrarea cu bruscă a greutăţilor pe cântar

care pot defecta cântarul.

##### 7.  Regimuri de lucru

Cântarul funcţionează în două regimuri de lucru principale : “Cântărire” şi “Service”. Lucrul în aceste două regimuri de lucru se face cu tastatura.

Tastaturi :

model : LT, BT                  -  tasta ON/OFF

-  tastatura zecimală – 11 taste (0 – 9 şi C)

-  tastatura funcţională – 12 taste

-  tastatura PLU – 9 taste, 18 articole selecţie

directă; restul articolelor se selectează prin

tastatura zecimală şi tasta PLU

model : LM, BM                  -  tasta ON/OFF

-  tastatura zecimală – 11 taste (0 – 9 şi C)

-  tastatura funcţională – 12 taste

-  tastatura PLU – 9 taste, 18 articole selecţie

directă; restul articolelor se selectează prin

tastatura zecimală şi tasta PLU

model : LF, BF                   -  tasta ON/OFF

-  tastatura zecimală – 11 taste (0 – 9 şi C)

-  tastatura funcţională – 9 taste

7.1.  Regim “CÂNTĂRIRE”

După aşezarea greutăţii pe cântar şi până la  liniştirea platformei afişorul TOTAL clipeşte. După liniştirea platformei afişorul TOTAL încetează să clipească, deci poate avea loc cântărirea.

    - Funcţiile tastelor

ON/OFF – Pornire/Oprire cântar. Oprirea cu această tastă nu

deconectează în totalitate cântarul; rămâne conectat circuitul de alimentare al acumulatorului. Pentru oprirea completă a cântarului scoateţi adaptorul de alimentare din priză.

>0<  – Anulare – aducere cântar la starea zero. Se utilizează în

diverse situaţii: schimbare bruscă a temperaturii, poziţie neorizontală etc.

T   –   Tara  - preluarea greutăţii existente ca Tara, a cărei mărime se

memorează. Valoarei masei se anulează şi cântarul calculează masa netă, săgeata “NET” de pe diplay-ul masa este activă. Рe display-ul masa se afişează valoarea Tarei cu semnul minus, iar săgeata “NET” sе dezactivează.

Dacă se apasă din nou tasta T   sе аnlează valoarea Tarei anterioare

şi se reţine ca valoare a Tarei actuala greutate.

Când se aşează pe cântar Tara şi se apasă tasta T   sau se apasă tastele articoleleor preprogramate, pe display se afişează masa măsurată a greutaţii nete. În acest moment se apasă tasta T  ; pentru aprox.5 secunde se afişează valoarea tarei, iar după 5 sec se afişează masa netă.

00 ,  0 ,  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,    5  ,  6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  C  - tastatura numerică.

Сu aceste taste, în regim  “CÂNTĂRIRE”, se introduce manual preţul

unitar – introducere liberă.

În cazul unei introduceri greşite se poate anula greşala cu tasta C  şi se introduce valoarea corectă.

Сu aceste taste se poate introduce şi codul articolului preprogramat, prin tastatura zecimală, după care se apasă tasta PLU  . Astfel numărul este preluat ca şi cod al articolului 01, 02,... 89, 90,… 1925 .

1/10,2/11, … – taste pentru selecţia directă a articolelor preprogramate. Informaţia preluată pentru articol conţine: preţul unitar, tara acestuia, termnul de valabilitate şi alte date. Numărul total de articole preprogramate este în funcţie de configuraţia memoriei. Corespunzător modelului cântarului, primele articole se pot selecta direct prin aceste taste. Exemplu: prin apăsarea tastei 3/12  se selectează articolul numărul 3. Dacă înainte  de aceasta a fost apăsată tasta (   şi apoi tasta 3/12  se selectează articolul 12. La variantele de cântare fără taste de articole, selecţia articolului dorit se face numai cu tastaura zecimală – v. pct.4.

PRN -  transferul datelor de masă prin interfaţa serială la echipamentul extern cu care este on line.

PRG  -  la apăsarea de două ori a tastei se comută cântarul din regim CÂNTĂRIRE în regim SERVICE (tasta +   - BF,LF )

CP    -  comutare cântar din regim SERVICE în regim CÂNTĂRIRE

Tastele nespecificate sunt rezervate pentru dezvoltări ulterioare.

.

7.1.2. Cântărirea cu preţul unitar introdus prin tastaură

( introducere liberă a preţului unitar)

După apăsarea tastei ON/OFF  cântarul îşi face autotestul – pe display se afişează consecutiv cifrele de la 0 la 9, iar cântarul intră în starea de zero.

Cântarul este gata pentru măsurarea  articolului cu introducerea liberă a preţului unitar.

| Se aşează pe cântar greutatea şi pe display se afişează greutatea acesteia. Display-ul TOTAL este zero pentru că şi preţul unitar este zero. Pe disply-ul TOTAL se afişează liniuţe şi cînd când greutatea este sub greutatea minim admisă. | Taste 2 , 8 , 0 . |
| --- | --- |

| Dacă preţul introdus este greşit, cu tasta C se şterge şi se poate introduce din nou preţul corect, cu tastele 2 , 5 , 0 Pe câmpul TOTAL se afişează preţul calculat de plată. | Luaţi greutatea de pe cântar – în câmpul lei/kg se păstrează ultimul preţ memorat. Câmpul TOTAL are liniuţe şi rămâne aşa până când greutatea este sub cea minim admisă. |
| --- | --- |

Notă: Prin greutatea mai mică decât greutatea minim admisă (vezi ce valoare este înscrisă la Min pe eticheta de pe panoul frontal) cântarul nu calculează suma de plată.

.

8.1.3. Cântărirea cu preţul unitar preprogramat/preţ şi tara

Marfa este programată ca articol nr. 3

| Se aşează marfa pe cântar. Сu tasta pentru articole 3/12 sе cheamă preţul unitar. Pe câmpul TOTAL se afişează valoarea calculată. Dacă numărul articolului dorit este între 10 şi 18 (ex. 10) se apasă tasta DW /( şi apoi 1/10. În toate cazurile puteţi selecta codul articolului prin tastatura zecimală şi apoi apăsaţi tasta PLU . | În câmpul TOTAL se afişează valoarea de plată calculată. |
| --- | --- |
| Dacă la PLU 3 este preprogramată tara, aceasta se scade din greutatea măsurată şi se afişează numai greutatea netă. Indicatorul “NET” este activat şi arată că este afişată o greutate netă | După descărcarea mărfii se afişează cu semn minus mărimea tarei preprogramate. |

    - Cântărirea produselor utilizând Tara (ambalajul produselor).

Se aşează pe cântar ambalajul gol al produsului, care va fi cântărit – exemplu: fasole, fructe neambalate, legume etc.

| După aşezarea amalajului gol, cântarul afişează greutatea acestuia. | Se apasă tasta T . Această greutate este memorată ca Tara,pe primul rând al display-ului se afişează zero. |
| --- | --- |

| Se introduce preţul unitar(ex. 3,00 lei) şi se descarcă ambalajul pentru a fi umplut cu produsul pentru cântărit. | În acest moment cântarul afişează mărimea Tarei cu semn minus. |
| --- | --- |

| Când ambalajul este umplut se aşează pe cântar. Pe display se afişează greutatea netă a produsului şi calculează valoarea în lei. Simbolul “NET” continuă este activ şi atenţionează că se lucrează cu Tara şi că informaţia afişastă este greutate netă. | Dacă la încărcarea cântarului se apasă din nou tasta T se afişază mărimea Tarei timp de 5 secunde,după care cântarul se întoarce în regimul de măsurare a greutăţii nete. După ce se termină cântărirea produsului şi tara se descarcă. Pentru lucrul cu tara cumulativă– vezi exemplul de mai jos. |
| --- | --- |

| Сu tasta Т se anulează ultima valoare utilizată a Tarei, dar pentru aceasta cântarul trebuie să fie eliberat de greutate. |  |
| --- | --- |

Exemplu: Cântarul se foloseşte într-un laborator de patiserie. Se doreşte introducerea înt-un recipient, pe rând, articolele care compun o reţetă, iar cântarul să afişeze greutatea netă a fiecărui articol adăugat, conform reţetei.

Pentru aceasta se foloseşte funcţia TARA CUMULATIVĂ, conform procedurii următoare:

1.-  se aşează pe cântar recipientul gol; se afişează greutatea sa (394 g), se apasă tasta T, greutatea sa este preluată şi memorată ca Tara, cântarul afişează greutatea 0,000 kg, semnalizează prin simbolul NET că se lucrează cu Tara şi astfel cântarul este pregătit să primească (în recipient) primul articol din reţetar.

2.-  se introduce în recipient primul articol din reţetar; se afişează greutatea netă a primului articol (96 g) semnalizată prin simbolul NET. Se apasă tasta T de 2 ori şi se afişează  noua Tara (490g = 394g+96g).

Pentru pregătirea cântarului pentru următorul articol se apasă tasta T, cântarul afişează greutatea 0,000 kg, semnalizează prin simbolul NET că se lucrează cu Tara şi astfel cântarul este pregătit să primească (în recipient) următorul articol din reţetar.

3.-  se introduce în recipient al doilea articol din reţetar; se afişează greutatea netă a articolului nr.2 (256 g) semnalizată prin simbolul NET. Se apasă tasta T de 2 ori şi se afişează  noua Tara (746g = 394g+96g+256g).

În acest mod se poate continua cu toate celelalte articole ale retarului.

Ieşirea din această funcţie se face eliberând cântarul de greutate, care devine 0,000 kg şi prin apăsarea tastei T se introduce zero în memoria de Tara – adică se anulează.

Pentru pregătirea cântarului pentru următorul articol se apasă tasta T, cântarul afişează greutatea 0,000 kg, semnalizează prin simbolul NET că se lucrează cu Tara şi astfel cântarul este pregătit să primească (în recipient) următorul articol din reţetar.

    - Funcţia „Nota de plată client”

Atenţiune !   Această funcţie este nu este activă la livrare. Аctivarea funcţiei se face în meniul din regimul Service 2 (vezi pct. 8.4.2)

Pentru realizarea Notei de plată client  se procedează conform următoarei proceduri :

      - După cântărirea primului articol şi introducerea preţului unitar, tranzacţia se înscrie în Nota de plată client prin apăsarea tastei +  (introducerea este confirmată prin semnal sonor).

| Pe rândul TOTAL se afişează săgeata – semn că în Nota de plată client s-a înregistrat tranzacţia. | Se aşează al doilea articol pe cântar, se introdul preţul său unitar şi tranzacţia se înregistrează în Nota de plată client prin apăsarea tastei + . |
| --- | --- |

| În Nota de plată client se adaugă vânzarea unui articol care nu se cântăreşte, el se vinde la bucată, cu preţul unitar respectiv. (ex.: 6 legături ceapă cu 0.25 lei). Se apasă tastele: C , 6 . , * - aceasta semnifică vânzarea la bucată. | Se introduce preţul unitar, prin apăsarea tastelor 2 , 5 . Сu tasta + tranzacţia se adaugă în nota de plată client. P = bucăţi (pieces) |
| --- | --- |

8.1.5.2.  Vizualizarea tranzacţiilor cumulate în Nota de plată client.

Prin apăsarea tastei MR   ( M  - la modelele BF, LF ) se navighează în Nota de plată client şi se afişează consecutiv tranzacţiile:

| Prin apăsarea repetată a tastei MR ( M - la modelele BF, LF ) sе afişează consecutiv diversele tranzacţii din Nota de plată client | În rândul de mijloc al display-ului se afişează şi clipeşte „1--2” – simbolizează că aceasta este tranzacţia 1 dintr-un total de 2 şi „2.10” – preţul unitar al tranzacţiei curente. |
| --- | --- |

| Сu tasta MR ( M - la modelele BF, LF ) sе vizualizează consecutiv toate tranzacţiile din Nota de plată client. |  |
| --- | --- |

| Сu tasta MR ( M - la modelele BF, LF ) sе vizualizează consecutiv toate tranzacţiile din Nota de plată client. | Înapoiere în regimul “Măsurare” – сu tasta C sau CP. |
| --- | --- |

      - Anulare.  Din lista cu tranzacţii este posibil ca una sau mai multe

tranzacţii să fie anulate, din diferite motive. Cu tasta  MR  ( M  - la modelele BF, LF ) sе ajunge la tranzacţia care trebuie anulată. Se apasă de două ori scurt tasta MC  ( C  - la modelele BF, LF ). Pe display se afişează cel mai apropiat număr de tranzacţie; anularea se observă prin micşorarea numărului de tranzacţii.

Exemplu: anulare tranzacţia nr.1 :

| Cu tasta MС , MС ( C , C - la modelele BF, LF ) sе anulează tranzacţia. | În rezultat se afişează următoarea tranzacţie din Nota de plată client. Numărul total al tranzacţiilor este 1. |
| --- | --- |

      - La terminarea lucrului cu Nota de plată client aceasta trebuie

anulată. Cu tasta MR ( M  -  la modelele BF, LF ). se ajunge la Total:

| Сu tasta MС , MС ( C - la modelele BF, LF ). sе anulează toate tranzacţiile, astfel Nota de plată client se anulează. | Cântarul revine în regimul normal de măsurare a masei. Săgeata din rândul de jos semnifică - Nota de plată client a fost anulată. |
| --- | --- |

8.1.5.5.  Notă.  La acumularea a 15 tranzacţii cu tasta +  , cântarul comută automat în regim prezentare a Notei de plată client. Închiderea Notei se face cu tasta MC ( C  - la modelele BF, LF ),  pentru continuarea lucrului.

8.1.6.  Jurnal zilnic de vânzări

Când se utilizează funcţia Nota de plată client (vezi pct.8.1.5.), închiderile acestor Note (vezi pct. 1.5.4.) se însumează în Jurnalul zilnic de vânzări. În acesta se însumează diferitele articole programate (de la 1 la Max). Articolele vândute cu preţul introdus prin tastatură se însumează în domeniul MAX+1.

Notă:  Jurnalul zilnic este numai valoric, nu şi cantitativ.

8.1.6.1. La închiderea Notei de plată client, prin apăsarea tastei MR  ( M  - la modelele BF, LF ).  se intră în vizualizarea Jurnalului de vînzări. Întăi se afişează rezultatele totale: greutatea, şi suma în lei a tuturor Notelor de client închise.

Întoarcerea în regimul normal de lucru - Măsurare se face cu tasta C sau CP.

| Pe primul rând se afişează greutatea totală Pe rândul de jos – valoarea totală în lei a momentului. | Сu tasta MR ( M - la modelele BF, LF ) se pot ocoli articolele care au sume acumulate. |
| --- | --- |

| Anularea Jurnalului zilnic de vânzări se face ca în regimul de vizualizare, prin apăsarea scurtă de 2 ori a tastei MC ( C - BF,LF ). | Pe timpul anulării se emite un semnal sonor şi se afişează CLEAR şi numărul PLU care se anulează în acel moment. |
| --- | --- |

  - Regim Numărare

Atenţiune !   Această funcţie este nu este activă la livrare.

Аctivarea funcţiei se face în meniul din regimul Service 2 (vezi pct. 8.4.2.)

    - . Activare regim de Service 2 - PRG , DW după care se apasă consecutiv tasta PRG până când se afişează pe rândul lei/kg: “cnt 0”

(count). Сu tasta  „С” de pe tastatura numerică modificaţi  „0” , care clipeşte,

în „1” . Ieşirea  -  cu tasta СР.

    - . Înainte de a începe lucrul cu această funcţie, este necesar să aşezaţi pe cântar un anumit număr de bucăţi ale articolului respectiv şi să reţineţi numărul şi greutatea lor.

    - . Ulterior când se aşează o oarecare cantitate de bucăţi pe cântar, obţineţi numărul de bucăţi al acesteia , prin calcularea automată, corespunzător greutăţii măsurate. Se recomandă ca grautatea care se măsoară să fie maxim 1/3 din greutatea maxim admisă a cântarului. Exemplu: la un cântar cu Max = 3 kg se pune pe cântar o greutate max. 1 kg.

Urmaţi următorii 3 paşi :

- Numărul bucăţilor de bază – acesta este numărul de bucăţi cu care se lucrează în etapa de calibrare a funcţiei Numărare.

- Greutatea de bază – aceasta este greutatea corespunzătoare „numărul de bucăţi de bază”

- Таra – Tаrа ambalajului sau a cutiei în care sunt prezentate

    - . Lucrul cu PLU şi datele preînscrise ale articolelor la bucată.

Pentru o funcţionare normală a cântarului este necesar ca înainte să se înceapă lucrul, fie de la de la un PC, fie  aşa cum este descris mai sus, să se introducă 3 parametri pentru fiecare articol (PLU).

De la РС se face introducerea cu programul „Parametrii articolelor”, în regim NUMĂRARE  articole.

De la tastatura cântarului se realizează astfel:

- În regim „Precîntărire” se apasă scurt de 2 ori tasta PRG  şi se poate

înscrie până la PL1925, unde 1925 еste numărul maxim de articole

PLU ale cântarului.

- Сu tasta „+” sе intră în redactarea PLU001

- Pe rândul de mijloc al display-ului (lei/kg sе afişează  „Detalii ale

bucăţilor de baza”. Redactarea consta în introducerea  numărului prin tastatura zecimală

- Dacă se utilizează Tara – se aşează pe cântar ambalajul gol şi se

apasă tasta „Т” , pentru memorarea tarei

- Se apasă tasta „CH” ( M  - la modelele BF, LF ) pentru comutarea în

regimul de setare „Greutate de bază”.

- Pe rândul lei/kg se afişează alternativ: „base” şi “neto”, iar pe

rândul kg se afişează „Greutatea de bază” memorată sau

valoarea greutăţii actuale de pe cântar

- Se aşează pe cântar „Numărul de bucăţi de bază” şi după liniştirea platformei se apasă tasta „Т”, cu care greutatea măsurată a bucăţilor se memorează ca „greutate de bază”

- Сu tasta „CH” ( M  - la modelele BF, LF ) se poate reveni pentru verificare la „Numărul de bucăţi de bază”

- Сu tasta „+” se reţin modificările făcute şi se  trece la PLU002.

- Pentru selecţia directă a articolului PLU dorit se apasă : tasta PLU – apare înscrisul PLU000; se introduce numărul PLU dorit şi se apasă din nou tasta PLU.

Modul de lucru

- Cântarul se conectează şi după ce se linişteşte platforma se apasă de 2 ori scurt tasta „СР”

- Pe rândul de mijloc al display-ului se afişează „0” , iar pe rândul kg – se afişează alternativ „0.000” şi „bASE”

- Se introduce prin tastatură numărul articolului dorit - exemplu: 800200 şi apoi se apasă tasta „PLU” (Se poate folosi atăt numărul PLU, cât şi numărul articolului).

- Pe primul rând al display-ului se afişează tara anterior programată sau „0.000”, dacă nu este. Pe rândul de mijloc se afişează alternativ şi clipind „base” şi valoarea  „ Numărul de bucăţi de bază”

- Se aşează pe cântar o cantitate de bucăţi. Pe rândul TOTAL a display-ului  se va afişa numărul de bucăţi şi alternativ textul „count”

8.2.5.  Lucrul fără folosirea  PLU

Modul de lucru

- Se conectează cântarul şi după liniştirea platformei se apasă de 2 ori scurt tasta „СР”.  Pe rândul de mijloc al display-ului se afişează „0” , iar pe rândul kg – se afişează alternativ „0.000” şi „bASE”

- Se aşează pe cântar „ Numărul de bucăţi de bază” – şi cu tasta PRG sе memorează greutatea acestuia

- Pe rândul de mijloc al display-ului se afişează „bASE” şi valoarea

„Numărul de bucăţi de bază”. La început această valoare este 0. Introduceţi prin tastaura zecimală numărul de bucăţi.

- Pe rândul trei, TOTAL – se afişează numărul de bucăţi şi alternativ  „count” .

- Aşezaţi o nouă cantitate de bucăţi şi fără să introduceţi ceva – pe rândul 3 al display-ului se afişează numărul corespunzător cantităţii aşezate pe cântar.

- Pe rândul de mijloc se afişează alternativ „base” şi valoarea „ Numărul de

bucăţi de bază”.

- Se aşează numărul dorit de bucăţi. Pe rândul trei, TOTAL – se afişează

preţul total şi alternativ „count” .

8.3. Regim EICHETARE şi PREETICHETARE

8.3.1. ETICHETARE Pentru lucrul cu imprimanta de etichete este necesar în prealabil să fie programate forma şi articolele în cântar. Aceasta se poate face cu programele: Label editor şi Parameter editor. În funcţie de capacitatea şi configuraţia memoriei este posibil ca la fiecare articol (PLU) să conţină:  preţul unitar, denumire (până la 6 rânduri), număr articol, perioada de valabilitate. Suplimentar se mai poate înscrie şi următoarele: 3 numere diferite de partidă, numărul standului, numărul operatorului, timpul – de la ceasul de timp real al cântarului, care poate fi deasemenea prezent pe etichetă, sau este comparat cu termenul limită al valabilităţii articolului.

Modul de lucru:

- Se startează cântarul cu tasta “ON/OFF”

-  la pornirea cântarului are loc autotestul şi măsurarea stării de zero

-   conectaţi imprimanta

- Începerea lucrului

-  Încărcaţi cântarul cu o greutate mai mare de 200 g şi apăsaţi    PRN ( +  - la modelele BF, LF ) pentru imprimarea etichetei probă

-    selectaţi numărul articolului precântărit   -  prin tastatura zecimală din dreapta, exemplu: 85. , după care apăsaţi tasta PLU

-    Aşezaţi greutatea

-   După ce platforma s-a stabilizat apăsaţi tasta PRN ( +  - la modelele BF, LF) pentru imprimarea etichetei şi înregistrarea măsurării.

-    Descărcaţi cântarul şi aşezaţi altă greutate ş.a.m.d .

8.3.2.  Imprimarea etichetei prin introducerea la tastatura cântarului a bucăţilor

articolului.

Modul de lucru :

- Se introduce prin tastatura zecimală cantitatea

- Se apasă tasta *.

- Se introduce preţul unitar sau numărul PLU

- Se imprimă cu  PRN   ( +  - la modelele BF, LF )

8.3.3. Imprimarea unui grup de etichete cu produse vândute la greutate şi

produse vândute la  bucată.

Modul de lucru:

- cu tasta СН   sе intră în regim „grupe”

- cu tasta   *    sе comută între “greutate” şi „bucăţi”

- în regimul dorit “greutate” sau „bucăţi” se apasă tasta  PRN

( +  - la modelele BF, LF ) pentru imprimarea grupului de etichete.

- Ieşirea se face prin apăsarea de 2 ori scurt a tastei MC

( C  - la modelele BF, LF )

8.3.4. PREETICHETARE – introducerea manuală a greutăţii şi imprimarea

etichetei

- Se activează regimul Service 2 - PRG, DW şi apoi prin apăsarea consecutivă a tastei PRG se ajunge la mesajul: “rELAb 0” .Сu tasta С  de la tastaura zecimală schimbaţi din „0” în „1” . Ieşirea cu tasta СР.

- Din regim Precântărire aoăsaţi scurt de 2 ori tasta  DW.

- Pe rândul preţ unitar se afişează clipind “PLU000” -  introduceţi numărul dorit al PLU şi apoi apăsaţi tasta PLU.

- Pe rândul lei/kg apare: “Е 0.000” – semn că sunteţi în regim de introducere manuală a greutăţii.

- Introduceţi greutatea dorită prin tastatura zecimală şi apăsaţi PRN.

( +  -  la modelele BF, LF)

- Pentru schimbarea numărului PLU, apăsaţi PLU. şi apoi introduceţi numărul nou şi apăsaţi din nou dorit  PLU.

- Pentru ieşire – tasta  CP.

  - Regimul Service 1 şi 2.

În regimul service 1 se programează preţurile şi tara articolelor, starea acumulatorului, parametrii de lucru ai cântarului

În regimul Service 2 se redactează valoarea punctului zecimal şi parametri pentru imprimarea etichetelor, precum şi alţi parametri privind activarea/dezactivarea unor funcţii ale cântarului.

8.4.1. Intrarea în regimul Service 1

Intrarea în acest regim se face prin apăsarea de 2 ori scurt a tastei PRG . Prin apăsarea conescutivă a tastei PRG se trece prin diversele funcţii ale regimului.

| PRG, PRG - se intră în programarea articolelor (v.pct.8.4.3) Această funcţie se utilizează numai la modelele de cantare care calculează preţul. | Primul regim este „ Programare preţ şi tara” – v.pct.8.4.3. |
| --- | --- |
| PRG - tensiune acumulator (6.41 V) v.pct.8.4.5. – starea acumulatorului | PRG - intrare în regimul de calibrare a cântarului |
| PRG - setarea comunicaţiei cu РС | PRG - setarea parametrilor suplim. pentru comunicaţia cu РС - control paritate etc |

| PRG - versiunea software | PRG - AUTO OFF – deconectare automată – cu ajutorul tastaturii zecimale se introduce timpul după care cântarul se deconectează automat. La startarea după AUTO OFF nu are loc autotestul |
| --- | --- |
| PRG - Au0-0 – Revenire automată la zero. La valoarea=0 se blochează revenirea automată la zero; La valoarea=1 este acceptată măsurarea negativă; La valoarea=2 este acceptată măsurarea negativă şi pozitivă în situaţiile de alunecare. | PRG - Intrare în regimul de calibrare a cântarului. |
| PRG – Parametru pentru lucrul cu scanner | PRG – Parametru pentru lucrul cu scanner |

Сu tasta  PRG   cântarul revine în regim MĂSURARE.

Din fiecare funcţie a regimului Service cu tasta CP  se poate reveni în regim MĂSURARE.

8.4.2. Intrarea în regimul Service 2

Din regimul Măsurare se apasă de 2 ori scurt tastele PRG  şi  DW  .

- pentru setarea parametrilor se folosesc tastele: 0 .. 9 ,  C

- pentru trecerea la parametrul următor :  PRG

- pentru înapoiere în regim MASURARE : CP

- câmpurile alfa se schimbă cu tasta C ; pe timpul redactării clipeşte tot câmpul, precum şi  tot textul.

| Punctul zecimal (decimal point) al preţului:0=Da; 1=Nu Schimbarea se face cu tasta C | PRG - Parametru LABEL (etichetă): reprezintă numărul etichetei active care se transmite la imprimanta de etichete (în regim CASH x7) |
| --- | --- |

| PRG - Setare ceas de timp real (real clock). Сu tasta PRG se navighează pentru setarea datei şi a orei | PRG - Numărul standului |
| --- | --- |
| PRG - Numărul operatorului | PRG - Numărul logic al cântarului, când acesta este conectat la o reţea |

| PRG - Activare/Dezactivare imprimare automată a etichetelor; setarea cu tasta C . | PRG – numărul în ordine al etichetei. |
| --- | --- |
| PRG – Activare/Dezactivare funcţia NOTA DE PLATĂ CLIENT; schimbare cu tasta C. | PRG - Numărul partidei 1 |
| PRG - Numărul partidei 2 | PRG - Numărul partidei 3 |

* Accesul la numerele de partidă se poate face şi din regimul PRECÂNTĂRIRE cu cântarul descărcat, apoi se apasă tasta  PRG  şi apoi PRN.  ( +  - la modelele BF, LF ).

| PRG - Activare/Dezactivare funcţia PREETICHETARE; schimbare cu tasta C . | PRG - Activare/Dezactivare REGIM NUMĂRARE; schimbare cu tasta C . |
| --- | --- |
| PRG – Comutare între regimul de selecţie a articolului după numărul PLU (PLU1) şi regimul de selecţie a articolului după numărul articolului (Art1); schimbare cu tasta C . | PRG – întoarcere în regimul MĂSURARE |

Pentru amănunte privind funcţia PREETICHETARE v.pct.8.3.4, iar pentru funcţia NUMĂRARE v.pct.8.2

8.4.3. Programarea articolului la cântarele care calculează preţul

Pentru intrarea în această funcţie se apasă de 2 ori scurt tasta PRG  - se afişează preţul şi tara ultimului articol 1775 (1400) . Dacă nu este programată tara, pe rândul masa se afişează masa curentă; preţul articolului clipeşte. Pe rândul valoare se afişează numărul articolului. Pentru ajungerea la articolul dorit apăsaţi

PLU  şi prin tastara zecimală introduceţi numărul dorit format 3 cifre. Exemplu: 0 , 8 , 9  sau  0 , 0 , 1  sau  1 , 5 , 6 .

| PRG, PRG – programare articole. Сu tasta +sе intră în redactarea PLU1 | Sau cu tasta PLU se alege direct numărul dorit pentru redactare. |
| --- | --- |

| 1 ,2 ,1 - selecţie articol nr.121 prin introducerea a trei cifre | PLU – confirmarea numărului introdus; se afişează preţul (clipeşte) şi tara PLU 121. |
| --- | --- |
| Se introduce numărul dorit. Exemplu: 4.75 . Dacă dorim să fie reţinută şi tara pentru acest PLU se aşează ambalajul şi se apasă tasta Т | Valoarea tarei se afişează cu semn minus. Сu + se confirmă schimbarea şi se trece la redactarea următorului număr PLU – în cazul acesta nr.122. |

Întoarcerea la regimul MĂSURARE se poate face în orice moment cu tasta CP  , sărindu-se peste funcţiile rămase în regimul Service.

8.4.4. Starea acumulatorului

Această funcţie din regimul service are scopul de verificare a stării acumulatorului. Valoarea numărului arată tensiunea acumulatorului. Din fabricaţie sunt definite trei nivele ale tensiunii acumulatorului : V min, V medie, V max. Când cântarul identifică o tensiune mai mică decât V min, acesta dă un semnal sonor, iar pe dispaly apare mesajul „batLO” (battery low)

| PRG, PRG ,PRG - regim de verificare a acumulatorului. Dacă este conectat la cântar adaptorul de alimentare, semnul „ – „ se schimbă succesiv în : - = ( - ca indicaţie că acumulatorul se încarcă | În cazul descărcării acumulatorului se afişează: “batLO”. |
| --- | --- |

După afişarea stării “batLO”, afişajul pentru masa se deconectează automat. Când se lucrează cu cântarul fără adaptor de alimentare, iar acumulatorul se descarcă, în partea stângă a display-ului apare simbolul bateriei. Imediat trebuie să conectaţi la cântar adaptorul de alimentare, pentru prevenirea deteriorării acumulatorului !!!  Decărcarea profundă a acumulatorului conduce la imposibilitatea reîncărcării sale !

După conectarea adaptorului de alimentare şi tensiunea acumulatorului se ridică, simbolul bateriei de pe ecran dispare.  Continuaţi încărcarea acumulatorului până la tensiunea maximă – aprox. 6,8V cu adaptorul conectat.

8.5.  Сonectarea cu echipamente externe

Cântarul se poate conecta cu PC, imprimantă de etichete sau casă de marcat, prin două canale separate de interfaţa serială RS232, cu conector Canon 9 pini :

Canal 1:     -  pin 5 : masa

-  pin 2 : recepţie ( аctiv +5 V pentru “0” logic )

-  pin 3 : emisie date din cântar (аctiv + 5 V pentru “0”  logic,  0 V

pentru “1” logic )

Canal 2:     -  pin 5 : masa

-  pin 8 : recepţie ( аctiv + 5V pentru “0” logic )

-  pin 7 : emisie date din cântar (аctiv + 5 V pentru “0” logic, 0 V

pentru “1” logic )

Cântarele au încorporate mai multe protocoale de comunicaţie, care se  activează prin setarea parametrilor CASH XX , regim Service 1.

Viteza de comunicaţie se dă cu tasta T  (cifra din stânga tabelului)

Tipul casei de marcat se dă cu tasta PRN  ( +  - la modelele BF, LF ) – cifra din dreapta tabelului.

Comunicaţia se face prin CANAL 1.

CANALUL 2 este dedicat pentru conexiunea cu imprimanta de etichete.

| prima cifră | viteza, [baud] |  | a doua cifră | protocol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4800 |  | 0 | casă de marcat Electronica |
| 1 | 1200 |  | 1 | casă de marcat Orgtehnica |
| 2 | 2400 |  | 2 | casă de marcat Elka 752, Datecs |
| 3 | 4800 |  | 3 | casă de marcat Carat, Daisy, cântare Bimco, |
| 4 | 9600 |  | 4,5 | casă de marcat Eltrade |
| 5 | 19200 |  | 6 | protocol pentru transmisia necondiţionată a greutăţii |
| 6 | 38400 |  | 7 | conectare cu PC, imprimantă |
| 7 | 4800 |  | 9 | cântare Angel, CAS, Dibal |

Exemplu: CASH 02 – viteza 4800 , pentru casa de marcat Е752

sau Datecs.

La conectarea cu o casă de marcat, cântarul transmite automat prin interfaţă greutatea, dar se poate  transmite manual, la comanda operatorului, prin apăsarea tastei PRN   ( +  - pentru modelele BF, LF ).

Notă : Conexiunea la PC şi la imprimanta de etichete se realizează prin selecţia vitezei de comunicaţie şi protocolul de comunicaţie; exemplu regim CASH47 (4= viteza 9600; 7= protocol deconectare cu PC, imprimantă).Software-ul necesar şi cablurile de legătură cu casele de marcat şi imprimantele de etichete se livrează la cerere de către Selirom.

  - Starea de eroare

Starea de eroare este afişată prin segmentele de jos pe toată linia (nnnnnn) şi emiterea unui semnal sonor.

Situaţia de eroare este indicată când :

- Cântarul are o greutate mai mare decât Max – este supraîncărcat. Pe eticheta panoului operatorului este scrisă greutatea brută maxim admisă =  suma tarei şi a mărfii nu trebuie să depăşească acestă valoare. La depăşirea Max descărcaţi cântarul.

- Cântarul sesizează masa sub zero - verificaţi aşezarea corectă a platformei metalice, dacă picioarele acesteia sunt corect aşezate în deschiderile corespunzătoare ale receptorului de sarcină din aluminiu.  Apăsaţi tasta anulare  >0<    .

- La conectare cu tasta ON/OFF pe cântar este o greutate. Eliberaţi cântarul şi apăsaţi tasta >0< .

|  | Declaraţie de conformitate Declaration of conformity |
| --- | --- |

Cântar cu funcţionare neautomată clasa :

The non-automatic weighing instrument class:

| Producător: Manufacturer: | Elicom electronic-Georgiev KD, Bulgaria |
| --- | --- |
| Тip/Моdel: Type/Model: | EVL+ .......................... |
| Serie Serial Number: | ……………………..... |
| Număr Certificat CE de Tip : No of the EC type-approval Certificate (where applicable) | T051/2008 rev1 NB 1863 |

Сorespunde cu tipul şi modelul descris în Certificatul de Conformitate CE de Tip şi cu cerinţele următoarelor Directive CE :

Corresponds to the production model described in the EC type-approval certificate and to the requirements of the following EC directives:

2009/23/EC (ex-90/384/EEC)

Este conform cu următoarele standarde :

In conformity with the following standards:

EN45501:2001

EN61000-4-2+A1+A2:2004 	        EN61000-4-4:2006

EN61000-4-11:2006		        EN61000-4-3:2006

Verificarea CE a fost realizată de către Producător, în conformitate cu Certificatul de aprobare a sistemului de calitate a producţiei nr.  BG-Q-07-001/31.07.2007, eliberat de către „Megacommerce EOOD” - Directoratul „Aprobarea Conformităţii”, organism notificat nr.1863

The CE verification has been made by manufacturer in conformity to the certificate of approval no.:BG-Q-07-001/31.07.2007 of the production system quality guarantee approved by "MEGACOMMERCE" Ltd. - Directorate "Conformity Assessment" , Notified body No1863

Verificarea СЕ a fost facuta in zona :

The CE verification has been made in zone:	   g=9,80539

| Data: ………………………………. Date: | Semnătura: Signature : ELICOM ELECTRONIC LTD eng. Todor Georgiev GENERAL MANAGER |
| --- | --- |

Distribuitor  exclusiv  pentru România :

scSelirom ® srl

Bucureşti

bd.Timişoara nr.16

sector 6

telefon 021.413.7027

fax 021.413.2099

e mail : vanzari@selirom.ro

web: www.selirom

Pentru succesul afacerii Dv. SELIROM®  vă livreaza “la cheie”

la preturi de criza  :

- soluţii moderne soft si hard pentru :

  - magazine

  - restaurante

  - hoteluri

  - baruri

  - pizerii

  - cafenele

  - cluburi

  - discoteci

  - cantine

  - reţele si combinatii ale acestora

- echipamente de ultimă generaţie :

  - Cântare electronice comerciale Selirom®  de la 0 kg la 35 kg

  - Cântare electronice platforma si industriale Selirom® de la 0 kg la 5 t

  - Cântare electronice auto Eliauto de la 20 t la 80 t

  - Imprimante termice pentru etichete/coduri de bare,

cu imprimare directă sau prin transfer

- Touch Screen-uri

- PC-uri

- Scannere

- si altele

www.selirom.ro

# Text boxes

###### III

1.700

2.50

___4.25

0.000

0.00

____.__

1.700

2.80

___4.76

CALIb

3

___.__

Au0-2

A0F00

0.350

1.20

__0.42

0.000

0.00

____.__

NET     0.000

0.00

__0.00

0.426

0.00

____.__

Т- 0.426

3.00

__0.00

NET     0.000

3.00

__0.00

Т- 2.000

3.00

___.__

NET     1.280

3.00

__3.84

0.000

3.00

__0.00

Т  -   0.426

3.00

__0.00

1.900

2.10

(  ___3.99

0.650

1.20

(

___0.78

Т  -   0.150

1.20

__0.00

NET     0.200

1.20

__0.24

PAr00

CAS47

CALIb

3

___.__

b -  6.41

_.__

____.__

-Р-  .__6

0.25

(  ___1.50

0.000

__._6

(  ___.__

1.900

1-- 2

(  ___3.99

totAL

----  2

(  ___5.49

-Р-  .__6

2-- 2

(  ___1.50

1.900

2.10

(  ___3.99

0.000

0.00

____.__

-Р-  .__6

1-- 1

(  ___1.50

1.900

2.10

(  ___3.99

totAL

----  2

(  ___5.49

-Р-  .__6

0.25

(  ___1.50

totAL

----  2

(  ___5.49

0.840

PLU 001

__2.56

6.590

PLU  . °

__20.00

CLEAR

PLU 001

6.590

PLU  . °

__20.00

0.000

0.00

PL1775

0.000

0.00

____.__

6P51

°nbr

00

(nbr

00

Е3nr

00

rtC

151008

1410

P3

000000

____.__

P2

000000

____.__

P1

000000

____.__

nocLiE

____.__

Ln

0000

Print

noAuto

0.000

6.00

PLU121

0.000

PLU121

-  1.050

4.75

PLU121

0.000

4.75

PLU121

batLO

b_6.51

1.000

bASE

count

bASE

0

1.700

0.00

____.__

9

8

7

6

1

4

3

2

0.000

0.00

PL1775

0.000

0.00

____.__

0.000

0.00

____.__

PLU 1

____.__

LABEL

0

dP.- 1

SP.200

SP.104

cnt    1

____.__

rELAb0

____.__